## Elektro
Prüfungen |  | Mangel | Beurteilung | Bemerkungen | Ausnahme
Elektroprüfung | Not-Aus | fehlender Not-Aus an vorhandenen Fluchtwegen | bedingt betreibssicher |  | anderer Not-Aus in unmittelbarer Nähe, In der Vorbereitung reicht ein Not-Aus am Fluchtweg
Elektroprüfung | Not-Aus | fehlender Not-Aus am Laborabzug | bedingt betreibssicher |  | anderer Not-Aus in unmittelbarer Nähe
Elektroprüfung | Not-Aus | fehlender Not-Aus am Lehrertisch | bedingt betreibssicher |  | anderer Not-Aus in unmittelbarer Nähe
Elektroprüfung | Not-Aus | fehlender Not-Aus an einer Fluchttür | bedingt betreibssicher
Elektroprüfung | Not-Aus | keine Fluchttüren vorhanden | betriebssicher | nur Hinweis
Elektroprüfung | Not-Aus | an einem Prüfling ohne Funktion | nicht betriebssicher
Elektroprüfung | Not-Aus | schaltet nicht alle Medien | nicht betriebssicher
Elektroprüfung | Not-Aus | Pilz ist abgebrochen, aber noch funktionsfähig | bedingt betreibssicher
Elektroprüfung | Not-Aus | schaltet nicht alle Experimentierstände | nicht betriebssicher
Elektroprüfung | gesicherte Einschaltung | Schlüsselschalter rastend | nicht betriebssicher
Elektroprüfung | gesicherte Einschaltung | nicht vorhanden | nicht betriebssicher
Elektroprüfung | FI-Schutzschalter | Auslösezeit bzw. Auslösestrom zu hoch | nicht betriebssicher
Elektroprüfung | Steckdosen | ohne Berührungsschutz | betriebssicher | nur Hinweis | Teils mit und teils ohne, dann muss nachgerüstet werden
Elektroprüfung | Steckdosen | keine Erdung | nicht betriebssicher
Elektroprüfung | Steckdosen | Ohmmessung nicht bestanden | nicht betriebssicher

## Gas
Prüfungen |  | Mangel | Beurteilung | Bemerkungen | Ausnahme
Gasprüfung | Leckage | bei mehreren Prüfabschnitten und die Möglichkeit diese abzusperren | bedingt betriebssicher | gegen wieder einschalten sichern
Gasprüfung | Leckage | bei mehreren Prüfabschnitten ohne die Möglichkeit diese abzusperren | nicht betriebssicher
Gasprüfung | Armaturen | offene und geschlossene Verschlusskupplungen im Mix | nicht betriebssicher
Gasprüfung | Armaturen | eine oder mehrere Armatur ist/sind defekt | bedingt betriebssicher
Gasprüfung | Druckminderer | veraltet (über 10 Jahre) | bedingt betriebssicher
Gasprüfung | bew. Schläuche | veraltet (über 10 Jahre) | bedingt betriebssicher
Gasprüfung | LSV | defekt | nicht betriebssicher
Gasprüfung | Magnetventil | defekt | nicht betriebssicher
Gasprüfung | Flaschenstandort | unzureichend gewählt | bedingt betriebssicher
Gasprüfung | bew. Schläuche | Schlauch 80cm ohne Schlauchbruchsicherung | bedingt betriebssicher
Gasprüfung | Absperrhahn | defekt | nicht betriebssicher
Gasprüfung | Potentialausgleich | nicht angeschlossen | nicht betriebssicher
Gasprüfung | Leitungsführung | nicht fachgerecht | bedingt betriebssicher

## Wasser
Prüfungen | Bereich | Mangel | Beurteilung | Bemerkungen | Ausnahme
Wasserprüfung | Augendusche | defekt | nicht betriebssicher
Wasserprüfung | Augendusche | nicht vorhanden - im Raum mit ätzenden Stoffen | nicht betriebssicher
Wasserprüfung | Augendusche | nicht vorhanden - im Raum ohne ätzende Stoffe | betriebssicher | nur Hinweis
Wasserprüfung | Magnetventil | dauerhaft geöffnet, schaltet stromos nicht geschlossen | bedingt betriebssicher | mit Hammer dagegen schlagen
Wasserprüfung | Augendusche | Augensprühflasche abgelaufen- im Raum mit ätzenden Stoffen | bedingt betriebssicher
Wasserprüfung | Augendusche | Augensprühflasche bereits angebrochen- im Raum mit ätzenden Stoffen | bedingt betriebssicher
Wasserprüfung | Augendusche | Augensprühflasche abgelaufen- im Raum ohne ätzende Stoffe |  | nur Hinweis
Wasserprüfung | Augendusche | Augensprühflasche bereits angebrochen- im Raum ohne ätzende Stoffe |  | nur Hinweis
Wasserprüfung | Augendusche | Staubkappe fehlt |  | nur Hinweis
Wasserprüfung | Armatur | tropft |  | nur Hinweis
Wasserprüfung | Armatur | verkalkt |  | nur Hinweis
Wasserprüfung | Rohrleitung | mangelhaft verbaut / Wasser läuft langsam ab |  | nur Hinweis
Wasserprüfung | Rohrleitung | Rohrleitung undicht | nicht betriebssicher | sofort melden!
Wasserprüfung | Augendusche | Hinweisschild fehlt oder Augendusche ist versperrt | bedingt betriebssicher
Wasserprüfung | Absperrhahn | defekt | bedingt betriebssicher

## Abzug
Prüfungen | Bereich | Mangel | Beurteilung | Bemerkungen | Ausnahme
Laborabzug | Dauerüberwachung | Dauerüberwachung ohne Funktion | nicht betriebssicher
Laborabzug | Dauerüberwachung | Dauerüberwachung mit Funktion aber nicht auslesbar | bedingt betriebssicher | nur Hinweis
Laborabzug | Ablagerungen |  |  | nur Hinweis
Laborabzug | Verglasung | gebrochen | bedingt betriebssicher
Laborabzug | Lüftungsanschluss | nicht ordnungsgemäß, sodass Abluft beeinträchtigt ist | bedingt betriebssicher
Laborabzug | Arbeitsfläche | Risse |  | nur Hinweis | Anmerkung bei Rissen kann Flüssigkeit eindringen dann meines Erachtens mindestens bedingt betriebssicher Maße und Hersteller aufnehmen um ein Angebot erstellen zu können !
Laborabzug | Druckausgleichsfläche | fehlt, oder ist defekt | bedingt betriebssicher
Laborabzug | Beleuchtung | defekt |  | nur Hinweis
Laborabzug | Rückführung Flüssigkeit | fehlt (teilweise im Frontscheber verbaut) | bedingt betriebssicher |  | Wenn der Abzug nach DIN 14175 (ab Bj 2005) hat der immer aufgrund der Baumusterprüfung des Abzugsherstellers eine Rückführung am Schieber. Ansonsten wäre er nicht zu vertreiben, auch wenn dies unseres Erachtens gesehen wird.
Laborabzug | Frontschieberstoppung 500mm | defekt | bedingt betriebssicher
Laborabzug | Optischer Alarm | fehlt / defekt |  | nur Hinweis
Laborabzug | Beweglichkeit Frontschieber | Mangelhaft / Schwerfällig |  | nur Hinweis
Laborabzug | Quetschgefahr | vorhanden | bedingt betriebssicher
Laborabzug | Seilzug | angerissen, beschädigt am Drahtseil (Ummantelung egal) | nicht/bedingt betriebssicher
Laborabzug | Aufkleber | nicht vorhanden/ Lesbar |  | nur Hinweis
Laborabzug | Dauerüberwachung | Pufferbatterie defekt / leer | bedingt betriebssicher
Laborabzug | Abluft | Soll-Wert nicht erreicht | nicht betriebssicher |  | 10% Toleranz

## Schränke
Prüfungen | Bereich | Mangel | Beurteilung | Bemerkungen | Ausnahme
Schränke | Oberfläche | beschädigt (optische Mängel) |  | nur Hinweis
Schränke | Oberfläche | schwerweigende Sicherheitsmägenl | nicht betriebssicher
Schränke | Warnzeichen | fehlen - LMS / Gasfalschen / Säure-Laugen / Gift | bedingt Betriebssicher
Schränke | Warnzeichen | fehlen - Chemiekalien / | betriebssicher
Schränke | Abluft | nicht angeschlossen | nicht betriebssicher |  | Gasflaschenschränke, wo EX Bereich eingehalten wird
Schränke | EX-Bereich | ohne Abluft und EX-Bereich nicht eingehalten | nicht betriebssicher
Schränke | Fugenisolierung | defekt / Stark Beschädigt (LMS /Gasflaschen-S) | nicht betriebssicher
Schränke | Potentialausgleich | nicht angeschlossen (LMS/ Gasflaschen-S) | betriebssicher |  | aktive Lagerung, dann bedingt betriebssicher
Schränke | Flaschenhalterung | nicht angeschlossen (Gasflaschenschrank) |  | nur Hinweis
Schränke | Scharniere | korrodiert, aber funktionsfähig |  | nur Hinweis
Schränke | Scharniere | nicht funktionsfähig | bedingt Betriebssicher
Schränke | Führungsschienen | korrodiert, aber funktionsfähig |  | nur Hinweis
Schränke | Führungsschienen | nicht funktionsfähig | bedingt Betriebssicher
Schränke | Türschließung | Tür schließt nicht vollständig (LMS/ Gasflaschen) | nicht betriebssicher
Schränke | Türschließung | Tür schließt nicht vollständig (Chemiekalien/Gift) | bedingt Betriebssicher
Schränke | Türgriffe | defekt/ abgebrochen |  | nur Hinweis
Schränke | Zuluftöffnung | verstaubt |  | reinigen !
Schränke | Zuluftöffnung | blockiert durch Inhalt vom Schrank |  | nur Hinweis
Schränke | Zuluftöffnung | ohne Funktion (verstopft) | nicht betriebssicher
Schränke | Einlegeboden | Tragfähigkeit nicht mehr gegeben | nicht betriebssicher
Schränke | Einrollklappe | nicht vorhanden / defekt |  | nur Hinweis
Schränke | Türverriegelung | defekt | bedingt Betriebssicher
Schränke | Thermomechanik | defekt | nicht betriebssicher
Schränke | Brandschutzventil | defekt | nicht betriebssicher
Schränke | Auffangwanne/ Lochbelch | vorhanden, ist aber vollgestellt (ohne Lochblech) | bedingt Betriebssicher | Hinweis !! | Unterschränke dort nicht zwingend erforderlich, oder große Gebinde wo das Volumen der Bodenwanne auch nicht ausreicht, dann egal.
Schränke | Auffangwanne/ Lochblech | nicht vorhanden (LMS) | bedingt Betriebssicher
Schränke | Abluftüberwachung | defekt | nicht betriebssicher
Schränke | Abluftwerte | Soll nicht erreicht | nicht betriebssicher
Schränke | Zeitschaltuhr | Handbetrieb | nicht betriebssicher
Schränke | Zeitschaltuhr | bei LMS / Gasflaschenschränken | nicht betriebssicher
Schränke | Giftschrank | Giftfach kann nicht begutachtet werden | betriebssicher | nur Hinweis
Schränke | Abluft | Kölner Lüftung (nur minimaler Durchzug vom Raum) | nicht betriebssicher | Motor kontrollieren! | Bei Köllner Lüftung gibt’s keinen Motor, hiervon spricht man bei Verrohrung die nach außen geführt wird, sogenannte Kaminwirkung